PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DURANTE LA SECUENCIACIÓN

La calidad de los resultados obtenidos depende en gran medida de la pureza y correcta cuantificación de las muestras de DNA analizadas. Se recomienda utilizar protocolos de extracción, purificación y cuantificación fiables que permitan verificar la integridad y concentración de la muestra. Asimismo se recomienda la utilización de alícuotas fiables del cebador.

- No se produce reacción o esta decae poco después de comenzar

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| No hay DNA o hay menos del necesario | Aumentar la cantidad de DNA |
| No hay cebador o la concentración es inferior a la necesaria | Aumentar la concentración o cantidad de cebador |
| El cebador no encuentra el sitio de hibridación | Cambiar el cebador |
| El DNA presenta contaminación | Volver a preparar el DNA |
| El cebador está mal diseñado o la temperatura de melting no es la adecuada | Rediseñar el cebador |
| El sitio de unión del cebador en el vector se ha perdido o dañado | Volver a clonar en el vector |
| En los productos de PCR puede que los amplificados no sean el producto de la amplificación con los dos cebadores | Cambiar de cebador |

- Señal de baja intensidad.

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Mala calidad del DNA | Volver a purificar el DNA |
| DNA presenta estructura secundaria en el sitio de hibridación del cebador | Cambiar de cebador |
| La concentración del DNA inferior a la necesaria | Aumentar la concentración |
| El cebador utilizado en la secuenciación no es el adecuado: - Estructura secundaria - Tm del cebador demasiado baja | Cambiar el cebador |

- El cromatograma es correcto pero presenta mucho ruido de fondo

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Existe un sitio secundario subóptimo de unión del cebador que da lugar a picos extra de menor intensidad | Intentar eliminar añadiendo DMSO en la secuenciación, incrementando la temperatura de hibridación o cambiar de cebador |
| La cantidad de DNA es insuficiente y la señal es demasiado baja confundiéndose con el ruido normal de fondo. | Aumentar la cantidad de DNA |
| El DNA presenta contaminación con otro DNA que contiene un sitio de hibridación para el primer de secuenciación | Purificar el DNA |
| La PCR no fue especifica y existen amplicones contaminantes en la muestra | Cambiar de cebador o purificar por gel el amplicón de interés |
| Cebador mal purificado | Cambiar de cebador o purificar |
| Fragmento de PCR mal purificado | Eliminar los cebadores de la amplificación |

- El cromatograma presenta una secuencia “sombra”

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Cebador mal purificado o parcialmente degradado1 | Cambiar la alícuota de cebador o purificar por gel |

- Puede verse una “secuencia sombra” (N-1, N-2 o N-i). El cebador está compuesto mayoritariamente por cadenas completas (N), pero debido a una purificación defectuosa puede existir una subpoblación de moléculas con una base menos (N-1), o si el problema es mayor con N-i bases menos. Esto da lugar a un cromatograma ilegible al tener picos superpuestos y desfasados.

- El cromatograma presenta dos secuencias superpuestas

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| El cebador tiene varias dianas | Cambiar de cebador |
| Presencia de cebadores procedentes de la PCR | Purificar mejor el DNA |
| Cebador degenerado | Cambiar de cebador |
| DNA subclonado existiendo dos sitios diana para el cebador universal utilizado1 | Secuenciar con otro cebador |
| Hay más de un DNA molde en la muestra2 | Aislar de nuevo el DNA |
| PCR inespecífica: diana del cebador en ambos extremos, es decir, amplicón inespecífico generado por un solo cebador | Cambiar de cebador |

- Comprobar, si se ha arrastrado polinker durante la subclonación, que cebadores universales tienen sitio de hibridación duplicado y no utilizarlos en la secuenciación de esa muestra.

- Asegurarnos de que partimos de una única colonia o que no es PCR múltiple con amplificaciones secundarias.

- La reacción comienza de forma normal pero existe doble lectura a partir de un determinado punto

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Clon múltiple, PCR múltiple: más de un molde de DNA en la muestra | Volver a preparar la muestra para aislar un único molde |
| Diana múltiple del cebador en el DNA | Cambiar de cebador |
| Mutaciones de inserción o deleción |  |

- La secuencia pierde bruscamente la señal y cae

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Efecto de una estructura secundaria | Añadir DMSO |
| La cantidad entre el DNA y el cebador no es la equilibrada | Respetar las concentraciones y cantidades indicadas en las tablas de entrega de muestras |
| Interacción con secuencias del vector que dan lugar a estructuras que impiden la progresión de la polimerasa | Realizar PCR sobre el clon (cebadores universales o propios) y mandar a secuenciar el amplicón resultante y no el DNA plasmídico |
| DNA cortado, digerido a ese nivel o finalización de producto de PCR | - |

- La señal decae progresivamente de forma temprana

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Presencia de compuestos contaminantes en la muestra | No resuspender nunca el DNA en solución que contenga EDTA |

# Doble lectura inicial que se resuelve antes de la base 200

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Presencia de primer dimers o amplicones inespecíficos de menor tamaño que el producto de interés. | Optimizar las condiciones de PCR para evitar la aparición de artefactos o purificar el producto de interés a partir de gel. |

- Presencia de picos saturados y fuera de escala en el cromatograma

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Demasiada cantidad de DNA | Reducir la cantidad de DNA ( según figura en las tablas de entrega de muestras) |

- La secuencia es normal pero aparece un pico de forma repentina

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Terminadores no incorporados | Repetir la reacción de secuenciación |

- Aparición de un pico anómalo con los colores correspondientes a todas las bases

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Burbuja en el capilar | Volver a inyectar la muestra o repetir la reacción de secuenciación |

- Aparición de picos muy abiertos con la consecuente pérdida de resolución

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Exceso de DNA (capilar) | Respetar la cantidad y concentración de DNA |
| Presencia de sales o contaminantes en la muestra | Volver a purificar la muestra |
| Problema del capilar* | Repetir la secuencia y, si el problema persiste, reemplazar capilares |

*Esta causa solamente es aplicable si el problema de falta de resolución es consistente para todas las muestras corridas en ese capilar.

- Secuenciación de  regiones ricas en GCs

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Estructura secundaria en la cadena molde de DNA | Añadir DMSO en la secuenciación, aumentar la tª de desnaturalización a 98º , aumentar el numero de ciclos de PCR. Si es posible diseñar oligos que salven la región rica en GC. |

Cuando se secuencien organismos con un alto contenido GC indicarlo en el apartado de observaciones del formulario de solicitud.

- Pérdida de la señal  debido a una zona rica en G

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Presencia de una estructura secundaria | Repetir secuenciación añadiendo DMSO |
| Homopolímero G | Secuenciar cadena complementaria |

- Presencia de microsatélites

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Presencia Microsatélites | Secuenciar a partir del plásmido no del producto de PCR y añadir DMSO en la reacción de secuenciación |
|  | Crear delecciones en esas zonas |
| Repeticiones dinucleótidos GC | Cambios ya recomendados |

- Presencia de zonas ricas de GT o GA

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Repeticiones dinucleótidos GT o GA | Secuenciar la cadena complementaria |
| Formación de dúplex que alteran estabilidad del cebador | Usar temperaturas de secuenciación más bajas que la estándar |

- Presencia de una zona con poliA o poliT

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Presencia de poliA/poliT1 | Secuenciar cadena complementaria |
|  | Empleando cebador degenerado del tipo T25(A, G ó C) si no se conoce la base siguiente a la región poliA/poliT o los cebadores individuales específicos T25A, T25G ó T25C. La base 3´ del cebador permite anclar este a la secuencia al final del homopolímero, mejorando los resultados obtenidos |

- La polimersa “patina” dando lugar a una lectura ilegible después de la región homopolimérica, aunque los datos de antes de esa región sean de buena calidad. Este problema se puede producir en la reacción de secuenciación o en la de amplificación, aunque en este último caso no son aparentes cuando el fragmento se visualiza en un gel de agarosa.

l

- Presencia de largos homopolímeros

| Posible causa | Posible solución |
| --- | --- |
| Homopolímero causa deslizamiento de la polimerasa generándose una secuencia ilegible | Secuenciar cadena complementaria |
|  | Usar un cebador más interno |
|  | Empleando cebador degenerado del tipo T25(A, G ó C) o los cebadores individuales específicos T25A, T25G ó T25C. |
| En los productos de PCRs pueden existir saltos, problemas que no existen en el material clonado | Secuenciar el material clonado, además del amplificado. Si es posible, es mejor verificar la especificidad de la secuencia a partir de otros clones |